## theo nguồn (hidden)
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TIỀN GIANG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁC TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BẢO TRÌ/HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH NĂM 2025
THUỘC KHOA: SKMT- YTTH
STT TB | Tên Thiết bị | Mã thiết bị | Xuất xứ | Đặc tính kỹ thuật (khoảng đo, vạch chia, độ chính xác) | Giới hạn thường dùng | Đơn vị tính | Số lượng | Thời gian đã thực hiện năm trước |  |  | Đề nghị thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn năm 2025 |  | Khoa/Phòng sử dụng | Hoạt động
[8 empty] | Bảo trì | Hiệu chuẩn | Kiểm định | Bảo trì/hiệu chuẩn/kiểm định | Yêu cầu thực hiện
I - Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
1 | Máy đo Clo dư và Clo tổng | DR300 | Mỹ | ± 2 nm |  |  | 1 | không | không | không | Hiệu chuẩn, Kiểm định |  | Khoa SKMT-YTTH
II - Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên
II.1. Chương trình Hoạt động giám sát, theo dõi đánh giá và xét nghiệm
2 | Nhiệt kế thủy tinh | XNHIV. 014 | Việt Nam | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 2 - 80C | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
3 | Nhiệt kế thủy tinh | XNHIV. 015 | Việt Nam | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 2 - 80C | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
4 | Nhiệt kế thủy tinh | XNHIV. 016 | Việt Nam | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 2 - 80C | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
5 | Micropipette – Biohit 10 - 100μl | XNHIV. 038 | Nhật | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 1μl | 10 - 100μl | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
6 | Micropipette – Biohit 10 - 100μl | XNHIV. 039 | Nhật | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 1μl | 10 - 100μl | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
7 | Tủ Đông Băng MDF ( -200C) | XNHIV. 006 | Nhật | Làm lạnh trực tiếp Chế độ rã đông thủ công Dải nhiệt độ điều khiển: -10°C tới -25°C Khả năng làm lạnh tối đa -25°C Hiển thị bằng đèn Nguồn điện:220-240V/50HZ Công suất: 90W |  | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
II.2. Chương trình Tiêm chủng mở rộng
1 | Nhiệt kế thủy ngân |  |  |  | 2-8 độ | Cái | 22 |  |  |  | Hiệu chuẩn |  | Phòng TC-KH
2 | Nhiệt kế - ẩm kế |  |  |  |  | Cái | 3 |  |  |  | Hiệu chuẩn |  | Phòng TC-KH
II.3. Chương trình Phòng, chống Sốt xuất huyết
1 | Máy đo nhiệt kế, độ ẩm Thermo – Hygrometer (DHT-1, DYS-Korea) | XN1.025TB | Hàn Quốc | Phạm vi đo: -30 - 50 0 20 - 95%RH. Độ phân giải: 0,10C1%RH | Nhiệt độ:20 - 40oC Độ ẩm:30 - 80% | Cái | 1 |  | 2024-10-26 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
2 | Máy đo nhiệt kế, độ ẩm Thermo – Hygrometer (DHT-1, DYS-Korea) | XN1.025TB | Hàn Quốc | Phạm vi đo: -30 - 50 0 20 - 95%RH. Độ phân giải: 0,10C1%RH | Nhiệt độ:20 - 40oC Độ ẩm:30 - 80% | Cái | 1 |  | 2024-10-26 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
3 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng -300C đến 500C (Thủy tinh – Nhúng 1 phần) | XN1.020TB |  | Phạm vi đo: -30 - 500C Độ phân giải: 10C | 2 - 80C | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
4 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng -250C đến 400C (Thủy tinh – Nhúng 1 phần) | XN1.021TB |  | Phạm vi đo: -25 - 400C Độ phân giải: 10C | 2 - 80C | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
5 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng -250C đến 400C (Thủy tinh – Nhúng 1 phần) | XN1.022TB |  | Phạm vi đo: -25 - 400C Độ phân giải: 10C | 2 - 80C | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
6 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng -300C đến 500C (Thủy tinh – Nhúng 1 phần) | XN1.023TB |  | Phạm vi đo: -30 - 500C Độ phân giải: 10C | 2 - 80C | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
7 | Micropipette (Biohit 0,5 - 10μl) | XN1.04TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 0,5 - 10μl Độ phân giải: 0,1μl | 0,5 - 10μl | Cái | 1 |  |  |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
8 | Micropipette (Biohit 2 - 20μl) | XN1.05TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 2 - 20μl Độ phân giải: 0,1μl | 2 - 20μl | Cái | 1 |  |  |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
9 | Micropipette (Biohit 10 - 100μl) | XN1.06TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 0,1μl | 10 - 100μl | Cái | 1 |  |  |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
10 | Micropipette (Biohit 100 - 1000μl) | XN1.07TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 5μl | 100 -1000μl | Cái | 1 |  |  |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
11 | Micropipette (Hirschmann 0.5 - 10μl) | XN1.16TB | Đức | Thể tích đặt: 0,5 - 10μl Độ phân giải: 0,01μl | 0,5 - 10μl | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
12 | Micropipette (Hirschmann 10 - 100μl) | XN1.17TB | Đức | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 0,1μl | 10 - 100μl | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
13 | Micropipette (Hirschmann 20 - 200μl) | XN1.18TB | Đức | Thể tích đặt: 20 - 200μl Độ phân giải: 0,2μl | 20 - 200μl | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
14 | Micropipette (Hirschmann 100 - 1000μl) | XN1.19TB | Đức | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 1μl | 100 -1000μl | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
15 | Micropipette (Biohit 100 - 1000μl) | XN1.27TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 5μl | 100 -1000μl | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
16 | Micropipette (Eppendorf 0.5 - 10μl) | XN1.32TB | Đức | Thể tích đặt: 0,5 - 10μl Độ phân giải: 0,01μl | 0.5 - 10μl | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
17 | Micropipette (Eppendorf 2 - 20μl) | XN1.33TB | Đức | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 0,02μl | 10 - 100μl | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
18 | Micropipette (Eppendorf 20 - 200μl) | XN1.34TB | Đức | Thể tích đặt: 20 - 200μl Độ phân giải: 0,2μl | 20 - 200μl | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
19 | Micropipette (Eppendorf 100 - 1000μl) | XN1.35TB | Đức | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 1μl | 100 -1000μl | Cái | 1 |  | 2024-10-23 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
20 | Micropipette (Eppendorf 0.1 – 2.5μl) | XN1.36TB | Đức | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 0,002μl | 100 -1000μl | Cái | 1 |  | 2024-10-25 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
21 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 (LA2-4A1 / Indonesia) | XN1.088 | Indonesia | Tốc độ dòng khí xuống: 0.35 m/giây Hiệu suất lọc: tối thiểu 99.9995% với hạt có kích thước ≥0.3µm Độ ồn: <64 dBA (NSF49)Đèn chiếu sáng >900 lux (NSF49) |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC+BT | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
28 | Tủ lạnh âm 35oC SANYO (MDF-136, 08050066) | XN1.101 | Nhật | Phạm vi đo -18 - -400C Độ phân giải: 10C | -200C | Cái | 1 |  | 2024-10-16 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
29 | Tủ âm 860C PANASONIC (MDF-U33V, Nhật) | XN1.199 | Nhật | Phạm vi đo -50 - -900C Độ phân giải: 10C | -800C | Cái | 1 |  | 2024-10-18 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
34 | Máy ly tâm EBA21 (Hettich, Đức) | XN1.175 | Đức | Phạm vi đo: 18 000 vòng/ phút. Độ phân giải: 1 vòng/ phút |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
36 | Máy ly tâm lạnh ống nhỏ 0.2-2ml (Mikro 200R/Hettich/Đức) | XN1.138 | Đức | Phạm vi đo: 14 000 vòng/ phút. Thang nhiệt độ 4 -400C |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
39 | Tủ lạnh lưu mẫu PHC Corporation (Nhật, MPR-S313-PK) | XN1.113 | Nhật | Phạm vi đo: 2 - 140C Độ phân giải: 10C |  | Cái | 1 |  |  |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
40 | Tủ lạnh sâu ARCTIKO (Đan Mạch, ULUF 450 2M) | XN1.114 | Nhật | Phạm vi đo max -860C Độ phân giải: 0,10C | -800C | Cái | 1 |  | 2024-10-18 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
41 | Hệ thống ELISA Biorad | XN1.172 |  | - Máy ủ - Máy rửa - Máy đọc: Thang bước sóng: 330-900nm, Độ phân giải bước sóng:1nm, Thang độ hấp thu: -3.000 đến 3.000Abs, Độ phân giải hấp thu 0.001Abs,Kính lọc ở các bước sóng: 415, 450, 490, 655, 595, 750, 405, 620 |  | Bộ | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC+BT | Vệ sinh bên trong máy - Máy ủ: Kiểm tra độ chính xác, độ đồng đều nhiệt độ. - Máy rửa: Kiểm tra độ chính xác, độ đồng đều thể tích. - Máy đọc: Kiểm tra độ phân giải bước sóng, Kiểm tra thang độ hấp thu, Kiểm tra độ phân giải hấp thu, Kiểm tra kính lọc ở các bước sóng | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
III - Nguồn dịch vụ
III.1. Nguồn dịch vụ khám chữa bệnh
8 | Pipette – Denville XL 3000i 100 - 1000μl | XNHIV. 044 | Nhật | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 2μl | 100 - 1000μl | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
9 | Pipette – Denville XL 3000i 20 - 200μl | XNHIV. 046 | Nhật | Thể tích đặt: 20 - 200μl Độ phân giải: 0,2μl | 20 - 200μl | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
10 | Máy ly tâm 28 ống ROTOFIX 32A | XNHIV. 054 | Đức | Dãy tốc độ: 500-4000r/min Độ phân giải: 100r/min | 4000 vòng/phút | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
11 | Máy ly tâm 24 ống KUBOTA 2010 | XNHIV. 002 | Nhật | Dãy tốc độ: 500-4000r/min Độ phân giải: 100r/min | 4000 vòng/phút | Cái | 1 |  | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa PC HIV/AIDS
12 | Máy huyết học CELL DIFF-360 | XNHIV. 026 | Anh | Thông số: WBC. RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, MXD#, NEUT#, LYM%, MXD%, NEUT%, RDW-CV, RDW-SD, PDW, MPV, P-LCR, PCT, P-LCC Phương pháp - biểu đồ hiển thị: 3 biểu đồ WBC. RBC, PLT -Nguyên lý đo: +WBC. RBC, PLT bằng trở kháng +HGB so màu với thuốc thử có Cyanua -Buồng đếm: WBC 100μm, RBC/PLT: 70 μm -Thể tích hút mẫu:+ 6uL đối với chạy mẫu toàn phần + 20uL đối với chạy máu pha loãng -Công suất đo : 60 mẫu/giờ -Màn hình: màn hình chạm 10.1 inch, độ phân giải: 1024x600 |  | Cái | 1 | 31/8/2022 | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn - Bảo trì | Kiểm tra độ chính xác Kiểm tra độ lặp lại Kiểm tra phương pháp đo và phát hiện Kiểm tra lượng mẫu Kiểm tra Chế độ vận hành Kiểm tra bộ hút mẫu Kiểm tra dải giá trị báo động - Vệ sinh, kiểm tra thiết bị: - Thực hiện rửa máy - Thực hiện mẫu đối chứng | Khoa PC HIV/AIDS
13 | Máy sinh hóa MONARCH-240 | XNHIV. 025 | Anh | Phạm vi đo cho các bước sóng -Bước sóng: 340nm, 380nm, 405nm, 480nm, 505nm, 546nm, 570nm, 600nm, 660nm, 700nm, 800nm. - Các phương pháp sinh hoá: Điểm cuối, động học, hai điểm, động học hai điểm. - Số lượng test thử trực tuyến: 58 vị trí thuốc thử cho các loại thử nghiệmcùng lúc. - Thời gian chu kỳ quay: 15 giây cho một vòng quay cuvette. - Kết nối: Trực tiếp, qua máy chủ. - Công suất: 240 thử nghiệm một giờ. |  | Cái | 1 | 31/8/2022 | 31/8/2022 |  | Hiệu chuẩn - Bảo trì | Kiểm tra độ chính xác Kiểm tra độ lặp lại Kiểm tra hệ thống quang Kiểm tra hệ thống ổn nhiệt Kiểm tra hệ thống chất lỏng Kiểm tra Cuvette Kiểm tra hệ Bàn phím, màn hình và máy in - Vệ sinh, kiểm tra thiết bị: - Thực hiện rửa máy - Thực hiện mẫu đối chứng | Khoa PC HIV/AIDS
24 | Buồng thao tác PCR (SCR-2A1/ Esco/ Singapore) | XN1.144 | Singapore | Tốc độ dòng khí: 0.30 m/giâyĐộ ồn: <63 dBA Đèn chiếu sáng >800 luxCường độ UV: 253.7 nm |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC+BT | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
25 | Tủ PCR (Esco-Singapore,PCR-4A1) | XN1.112 | Singapore | Tốc độ dòng khí: 0.30 m/giây Độ ồn: <56 dBA Đèn chiếu sáng >975 luxCường độ UV: 253.7 nm |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC+BT | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
III.2. Nguồn dịch vụ Vắc xin
1 | Nhiệt kế thủy ngân | [5 empty] | 6 | không | 10/2024 | không | Hiệu chuẩn, Kiểm định |  | PKĐK
III.3. Nguồn dịch vụ Y tế dự phòng
1 | Máy phá mẫu COD | XN3.164TB | Đức | Phạm vi đo nhiệt độ: 370C đến 1650C Độ phân giải: 10C | 1500C | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
2 | Máy quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis (Hitachi, Nhật, U – 2900 ) | XN3.181TB | Nhật | -Thang bước sóng : 190-1100 nm - Độ phân giải 0.1nm -Thang độ hấp thu : ±3 Abs -Độ phân giải 0.001 Abs |  | Cái | 1 | 2024-05-06 | 17/10/2024 |  | HC+BT | *Bảo trì : -Kiểm tra nguồn. kết nối thiết bị với nguồn -Kiểm tra cơ cấu hoạt động của hiển thị , phím bấm, các cổng kết nối. -Vệ sinh các giá đỡ, bệ đặt covert -Vệ sinh khoang đo -Vệ sinh cửa truyền quang -Vệ sinh khoang -Kiểm tra, vệ sinh các nguồn tạo nguồn sáng (halogen, D2 ) -Kiểm tra, vệ sinh song tản nhiệt, quạt tản nhiệt -Kiểm tra sau bảo trì độ chính xác bước sóng, độ chính xác hấp thu. *Hiệu chuẩn : -Kiểm tra độ chính xác bước sóng, -Kiểm tra độ chính xác hấp thu ( Độ chính xác hấp thu vùng khả kiến, Độ chính xác hấp thu vùng vis). Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
3 | Máy đo độ đục nước (2100N, TQ) | XN3.162TB | Trung Quốc | Phạm vi đo nhiệt độ: 0 đến 4000NTU Độ phân giải: 0,001 NTU |  | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác Đo điểm chuẩn < 0,1 NTU, đo tại điểm chuẩn 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU . Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
4 | Cân phân tích Sartorius (4 số lẻ) (Quintix 224-1S) | XN3.085TB | Đức | Mức cân tối đa : 210 g . Bước nhảy : 0.0001g. Sai số cho phép: 0.0005 g |  | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ lặp lại, độ lệch tâm, các mức tải . Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
5 | Cân phân tích Mettler –Toledo (3 số lẻ) (ME303) | XN3.033TB | Trung Quốc | Mức cân tối đa : 320 g . Bước nhảy : 0.001g. Sai số cho phép: 0.005 g |  | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ lặp lại, độ lệch tâm, các mức tải . Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
6 | Hệ thống quang phổ hấp thu nguyên tử AAS (Analytik, Zeenit 700P) | XN3.179 | Đức |  |  | Cái | 1 | 2024-05-06 | 16/10/2024 |  | BT-HC | Vệ sinh hệ thống: Vệ sinh bộ phận hút mẫu cho ngọn lửa Vệ sinh buồng phun mẫu Vệ sinh đầu đốt Vệ sinh sensor nhận diện ngọn lửa Vệ sinh bình siphon Vệ sinh cửa sổ hệ thống quang Vệ sinh cửa sổ lò Vệ sinh sensor nhiệt độ Vệ sinh điện cực của lò Canh chỉnh hệ thống nếu cần thiết Thẩm định hệ thống theo tiêu chuẩn nhà sản xuất: Kiểm tra sensor khí, sensor ngọn lửa, sensor báo mực nước siphon Kiểm tra lỗi của lò graphite, bộ hóa hơi lạnh cho kỹ thuật Hydride, kiểm tra hệ thống ngọn lửa trên kỹ thuật Flame Kiểm tra độ chính xác bước sóng Kiểm tra độ lặp lại, độ thu hồi, độ tuyến tính, giới hạn phát hiện trên kỹ thuật Flame. Kiểm tra độ lặp lại, độ thu hồi, độ tuyến tính, giới hạn phát hiện với bộ hydride. Đơn vị hiệu chuẩn được chứng nhận ISO 17025 : 2017. Nhân viên hiệu chuẩn được đào tạo của hãng Analytik Jena và hệ Zeenit 700P. | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
7 | Tủ lạnh chuyên dụng Sanyo (MPR-514) | XN3.157 | Nhật | - Khoàng nhiệt độ : 2-140C -Độ phân giải : 10C | Nhiệt độ: 4 - 80C | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 4oC, 8oC Kiểm tra đặc trưng hoạt động ( độ đồng đều , độ ổn định, biến động nhiệt độ tổng thể ) | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
8 | Tủ sấy Memmert 100-800 | XN1.077 | Đức | Phạm vi đo: 30 - 1200C, Độ phân giải: 100C | 105oC | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 105oC. Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ. Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | A- Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
9 | Tủ ủ BOD | XN3.013 | Anh | Phạm vi đo: 2 - 1050C, Độ phân giải: 10C | 20oC | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 20oC. Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ. Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
10 | Máy lấy mẫu hơi khí độc | TS 000726 | Mỹ | Dãi đo: 5-5000ml/phút Bộ lộc: tốc độ dòng (L/ phút) 1.0 - 2.5 | 2-4 L/phút | Cái | 1 |  |  |  | HC | Kiểm tra lưu lượng, thời gian | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
11 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | XN3.01TB | Hàn Quốc | Phạm vi đo: -30 - 500C, 20 - 95%RH Độ phân giải: 0,10C, 1%RH | Nhiệt độ: 20 - 400C Độ ẩm: 30 - 80% | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
12 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | XN3.02TB | Hàn Quốc | - Phạm vi đo: -30 - 500C, 20 - 95% RH - Độ phân giải: 0,10C, 1%RH | Nhiệt độ: 20 - 400C Độ ẩm: 30 - 80% | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
13 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | XN3.04TB | Hàn Quốc | - Phạm vi đo: -30 - 500C, 20 - 95% RH - Độ phân giải: 0,10C, 1%RH | Nhiệt độ: 20 - 400C Độ ẩm: 30 - 80% | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
14 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN3.06TB | Anh | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 4 - 80C | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 4oC, 8oC. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
15 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN3.07TB | Anh | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 4 - 80C | Cái | 1 |  | 17/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 4oC, 8oC. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
1 | Tủ ấm Memmert INE 500 | XN2.158 | Đức | - Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường: +5 - 75oC - Độ chính xác cài đặt: 0.1oC | 37oC | Cái | 01 |  | 16/10/2024 |  | HC | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
2 | Tủ ấm Jouan | XN2.055 | Pháp | - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0.5oC - Độ ổn định: ±0.5oC - Độ lệch giới hạn: ±0.1oC - Độ đúng của hiển thị: 1oC | 44oC | Cái | 01 |  | 16/10/2024 |  | HC | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
3 | Tủ ấm JSR (JSGI-100T) | XN2.068 | Hàn Quốc | - Độ phân giải: 0.1oC - Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường: +5 - 70oC | 30oC | Cái | 01 |  | 16/10/2024 |  | HC | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
4 | Tủ sấy binder | XN2.056 | Đức | - Nhiệt độ cài đặt: 5-250oC - Độ phân giải: 5oC | 180oC | Cái | 01 |  | 16/10/2024 |  | HC | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
5 | Tủ sấy binder | XN2.052 | Đức | - Nhiệt độ cài đặt: 5-250oC - Độ phân giải: 5oC | 180oC | Cái | 01 |  | 16/10/2024 |  | HC | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
6 | Cân điện tử AND | XN2.066 | Nhật | - Mức cân tối đa: 200g - Mức cân nhỏ nhất: 0.2g - Độ phân giải: 0.01g - Độ lặp lại: ± 0.01g | 10 - 100g | Cái | 01 |  | 16/10/2024 |  | HC | - Độ lặp lại ở mức cân 50g, 100g, 200g - Kiểm tra tải trọng lệch tâm - Kiểm tra các mức tải. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
7 | Cân điện tử Presica | XN1.153 | Thụy Sĩ | - Tải trọng tối đa: 610g - Độ phân giải: 0,01g - Độ tuyến tính: 0,02g | 100 - 300g | Cái | 01 |  | 16/10/2024 |  | HC | - Độ lặp lại ở mức cân 100g, 200g, 300g, 600g - Kiểm tra tải trọng lệch tâm - Kiểm tra các mức tải Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
8 | Nồi hấp tiệt trùng APL (MC-40DP) | XN2.060 | Nhật | - Nhiệt độ, áp suất cho phép: 127oC – 0,18MPa (1,8kg/cm2) | 1210C | Cái | 01 | 05/6/2024 | 16/10/2024 |  | HC + KĐ | - Kiểm tra nhiệt độ và thời gian tiệt trùng (121oC/15 phút) - Kiểm tra phân bố nhiệt độ - Kiểm tra khả năng tiệt trùng với chỉ thị hóa học và sinh học - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
9 | Nồi hấp tiệt trùng APL (MC-40DP) | XN2.061 | Nhật | - Nhiệt độ, áp suất cho phép: 127oC – 0,18MPa (1,8kg/cm2) | 1210C | Cái | 01 | 05/6/2024 | 16/10/2024 |  | HC + KĐ | - Kiểm tra nhiệt độ và thời gian tiệt trùng (121oC/15 phút) - Kiểm tra phân bố nhiệt độ - Kiểm tra khả năng tiệt trùng với chỉ thị hóa học và sinh học - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
10 | Tủ an toàn sinh học Esco LA2-4A1 | XN2.069 | Indonesia | - Công suất đèn cực tím 30W - Đèn chiếu sáng có cường độ: 1190 Lux - Độ ồn: 60dB - Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi tốc độ dòng khí vượt hoặc dưới ngưỡng cho phép |  | Cái | 01 | 05/6/2024 | 16/10/2024 |  | HC+BT | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
11 | Tủ an toàn sinh học Esco (AC2-4E1) | XN2.194 | Singapore | - Công suất đèn cực tím 30W - Đèn chiếu sáng có cường độ: 1190 Lux - Độ ồn: 60dB - Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi tốc độ dòng khí vượt hoặc dưới ngưỡng cho phép |  | Cái | 01 | 05/6/2024 | 16/10/2024 |  | HC+BT | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
12 | Tủ ấm Memmert IN 110 | XN2.057 | Đức | - Khoảng điểm nhiệt cài đặt: 200C – 800C - Điều chỉnh độ chính xác: 0.1 K - Độ chính xác: 0.10C | 37oC | Cái | 01 |  | 16/10/2024 |  | HC | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
13 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | XN2.02TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: -14,50C đến 102,50C - Độ phân giải: 0,50C - Nhúng sâu: 75mm | 300C | Cái | 01 |  | 23/10/2024 |  | HC | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
14 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN2.03TB |  | - Phạm vi đo nhiệt độ: -300C đến 500C - Độ phân giải: 10C - Nhúng sâu: toàn phần | 2 - 80C | Cái | 01 |  | 23/10/2024 |  | HC | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
15 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN2.04TB |  | - Phạm vi đo nhiệt độ: -300C đến 500C - Độ phân giải: 10C - Nhúng sâu: toàn phần | 2 - 80C | Cái | 01 |  | 23/10/2024 |  | HC | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
16 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN2.05TB |  | - Phạm vi đo nhiệt độ: -300C đến 500C - Độ phân giải: 10C - Nhúng sâu: toàn phần | 2 - 80C | Cái | 01 |  | 23/10/2024 |  | HC | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
17 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN2.06TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: -40C đến 350C - Độ phân giải: 0,10C - Nhúng sâu: toàn phần | 140C | Cái | 01 |  | 23/10/2024 |  | HC | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
18 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | XN2.07TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: 300C đến 600C - Độ phân giải: 0,10C - Nhúng sâu: 75mm | 370C | Cái | 01 |  | 23/10/2024 |  | HC | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
19 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | XN2.08TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: 150C đến 650C - Độ phân giải: 0,20C - Nhúng sâu: 75mm | 440C | Cái | 01 |  | 23/10/2024 |  | HC | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
20 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | XN2.09TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: 300C đến 600C - Độ phân giải: 0,10C - Nhúng sâu: 75mm | 370C | Cái | 01 |  | 23/10/2024 |  | HC | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
21 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | XN2.11TB | Hàn Quốc | - Phạm vi đo: -30 - 500C, 20 - 95% RH - Độ phân giải: 0,10C, 1%RH | - Nhiệt độ: 20 - 400C - Độ ẩm: 30 - 80% | Cái | 01 |  | 26/10/2024 |  | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
22 | Tủ an toàn sinh học cấp II Esco (LA2-4A1 / Indonesia) | XN1.089 | Indonesia | Tốc độ dòng khí xuống: 0.35 m/giây Hiệu suất lọc: tối thiểu 99.9995% với hạt có kích thước ≥0.3µm Độ ồn: <64 dBA (NSF49)Đèn chiếu sáng >900 lux (NSF49) |  | Cái | 1 | 2024-10-17 |  |  | HC+BT | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
26 | Tủ ấm JS RESEARCH (JSGI-100T / Hàn Quốc) | XN1.087 | Hàn Quốc | Phạm vi đo max 5 - 700C Độ phân giải: 0,10C | 370C | Cái | 1 |  | 2024-10-16 |  | HC | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
27 | Tủ ATSH cấp II/B (Esco-Singapore, AB2-4S1) | XN1.111 | Singapore | Tốc độ dòng khí xuống: 0.33 m/giây Hiệu suất lọc: tối thiểu 99.99% với hạt có kích thước ≥0,3µm Độ ồn: <59 dBA (NSF49) Đèn chiếu sáng >1000 lux |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC+BT | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
30 | Máy sinh hóa bán tự động BTS 350 (BTS 350, Anh) | XN1.037 | Anh | Phạm vi đo được: 0 - 3.5A cho tất cả các bước sóng. Bước sóng: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670nm Thêm 3 vị trí dành cho các kính lọc tùy chọn Dải thông một nửa: 5nm ± 1nm Nguồn sáng: LEDs Các chế độ: 1 bước sóng, 2 bước sóng |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC+BT | Vệ sinh bên trong máy Kiểm tra độ chính xác Kiểm tra độ lặp lạiKiểm tra hệ thống quang Kiểm tra hệ thống ổn nhiệt Kiểm tra hệ thống chất lỏng Kiểm traCuvette Kiểm tra hệ Bàn phím, màn hình và máy in | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
31 | Máy sinh hóa nước tiểu (Siemens_Clinitek Status) | XN1.171 | Anh | Đo sự biến tính màu que thử. Phân tích 10 thông số Tốc độ kiểm tra 60 test/giờVận hành tự động |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC | Kiểm tra sự chính xác, độ lặp lại Kiểm tra tốc độ testKiểm tra vận hành | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
32 | Máy ly tâm EBA21 (Hettich, Đức) | XN1.123 | Đức | Phạm vi đo: 18 000 vòng/ phút. Độ phân giải: 1 vòng/ phút |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
33 | Máy ly tâm EBA21 (Hettich, Đức) | XN1.174 | Đức | Phạm vi đo: 18 000 vòng/ phút. Độ phân giải: 1 vòng/ phút |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
35 | Máy ly tâm Hermle (Đức, Z300, 47100098) | XN1.177 | Đức | Phạm vi đo: 13 500 vòng/ phút. Độ phân giải: 1 vòng/ phút |  | Cái | 1 |  | 2024-10-17 |  | HC | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017 | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
37 | Kính hiển vi Labomed | XN1.080 | Mỹ | Đầu giữ thị kính: nghiên 300, xoay 3600.Đầu giữ vật kính:Đầu giữ vật kính với 4 lỗ kết nối vật kinh.Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X, chống nấm móc.Nguồn sáng: S-LED W1 |  | Cái | 1 |  |  |  | BT | Vệ sinh hệ quang Kiểm tra thân máy. Kiểm tra thị kính. Kiểm tra vật kính Kiểm tra nguồn sáng | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
38 | Kính hiển vi quang học (Nikon Eclipse E100) | XN1.078 | Nhật | Đầu giữ thị kính: nghiên 300, xoay 3600.Đầu giữ vật kính:Đầu giữ vật kính với 4 lỗ kết nối vật kinh.Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X |  | Cái | 1 |  |  |  | BT | Vệ sinh hệ quang Kiểm tra thân máy. Kiểm tra thị kính. Kiểm tra vật kính Kiểm tra nguồn sáng | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
42 | Máy huyết học 18 thông số NIHON KOHDEN (MEK-6420K) | XN1.170 | Nhật | Thông số: WBC. RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PCT, MPV, PDW, LY, LY%, MO, MO%, GR, GR%. Phương pháp đo và phát hiện – Đo hồng cầu : Phương pháp trở kháng điện – Hemoglobin: Phương pháp đo bề mặt – Hematocrit : Đo biểu đồ – Tiểu cầu : Đo biểu đồ – ân bố RBC : Đo biểu đồ – Dải phân bố tiểu cầu : Đo biều đồ – 3 Thành phần bạch cầu : Đo biểu đồ Công suất: Khoảng 60giây/mẫu |  | Cái | 1 |  |  |  | HC+BT | * Bảo trì: vệ sinh bên trong máy * Hiệu chuẩn: Kiểm tra độ chính xác Kiểm tra độ lặp lại Kiểm tra phương pháp đo và phát hiện Kiểm tra lượng mẫu Kiểm tra Chế độ vận hành Kiểm tra bộ hút mẫu Kiểm tra dải giá trị báo động | Khoa XN-CĐHA-TDCN | C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH

## Phu lục Thư mời bgia
PHỤ LỤC I
Danh mục thực hiện “Hiệu chuẩn, bảo trì, kiểm định trang thiết bị năm 2025”
(Đính kém Công văn số 532/TB-KSBT ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang
STT | Tên Thiết bị | MÃ TB | Xuất xứ | Đặc tính kỹ thuật (khoảng đo, vạch chia, độ chính xác) | Giới hạn thường dùng | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn năm 2025
[8 empty] | Bảo trì/hiệu chuẩn/ kiểm định | Yêu cầu thực hiện
I- KHOA SKMT-YTTH
1 | Máy đo Clo dư và Clo tổng | DR300 | Mỹ | ± 2 nm |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn, Kiểm định
II- KHOA PC HIV/AIDS
1 | Nhiệt kế thủy tinh | XNHIV.014 | Việt Nam | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
2 | Nhiệt kế thủy tinh | XNHIV.015 | Việt Nam | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
3 | Nhiệt kế thủy tinh | XNHIV. 016 | Việt Nam | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
4 | Micropipette – Biohit 10 - 100μl | XNHIV. 038 | Nhật | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 1μl | 10 - 100μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
5 | Micropipette – Biohit 10 - 100μl | XNHIV.039 | Nhật | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 1μl | 10 - 100μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
6 | Tủ Đông Băng MDF ( -200C) | XNHIV. 006 | Nhật | Làm lạnh trực tiếp Chế độ rã đông thủ công Dải nhiệt độ điều khiển: -10°C tới -25°C Khả năng làm lạnh tối đa -25°C Hiển thị bằng đèn Nguồn điện:220-240V/50HZ Công suất: 90W |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
7 | Pipette – Denville XL 3000i 100 - 1000μl | XNHIV. 044 | Nhật | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 2μl | 100 - 1000μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
8 | Pipette – Denville XL 3000i 20 - 200μl | XNHIV. 046 | Nhật | Thể tích đặt: 20 - 200μl Độ phân giải: 0,2μl | 20 - 200μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
9 | Máy ly tâm 28 ống ROTOFIX 32A | XNHIV. 054 | Đức | Dãy tốc độ: 500-4000r/min Độ phân giải: 100r/min | 4000 vòng/phút | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
10 | Máy ly tâm 24 ống KUBOTA 2010 | XNHIV. 002 | Nhật | Dãy tốc độ: 500-4000r/min Độ phân giải: 100r/min | 4000 vòng/phút | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
11 | Máy huyết học CELL DIFF-360 | XNHIV. 026 | Anh | Thông số: WBC. RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, MXD#, NEUT#, LYM%, MXD%, NEUT%, RDW-CV, RDW-SD, PDW, MPV, P-LCR, PCT, P-LCC Phương pháp - biểu đồ hiển thị: 3 biểu đồ WBC. RBC, PLT -Nguyên lý đo: +WBC. RBC, PLT bằng trở kháng +HGB so màu với thuốc thử có Cyanua -Buồng đếm: WBC 100μm, RBC/PLT: 70 μm -Thể tích hút mẫu:+ 6uL đối với chạy mẫu toàn phần + 20uL đối với chạy máu pha loãng -Công suất đo : 60 mẫu/giờ -Màn hình: màn hình chạm 10.1 inch, độ phân giải: 1024x600 |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | Kiểm tra độ chính xác Kiểm tra độ lặp lại Kiểm tra phương pháp đo và phát hiện Kiểm tra lượng mẫu Kiểm tra Chế độ vận hành Kiểm tra bộ hút mẫu Kiểm tra dải giá trị báo động - Vệ sinh, kiểm tra thiết bị: - Thực hiện rửa máy - Thực hiện mẫu đối chứng
12 | Máy sinh hóa MONARCH-240 | XNHIV. 025 | Anh | Phạm vi đo cho các bước sóng -Bước sóng: 340nm, 380nm, 405nm, 480nm, 505nm, 546nm, 570nm, 600nm, 660nm, 700nm, 800nm. - Các phương pháp sinh hoá: Điểm cuối, động học, hai điểm, động học hai điểm. - Số lượng test thử trực tuyến: 58 vị trí thuốc thử cho các loại thử nghiệmcùng lúc. - Thời gian chu kỳ quay: 15 giây cho một vòng quay cuvette. - Kết nối: Trực tiếp, qua máy chủ. - Công suất: 240 thử nghiệm một giờ. |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | Kiểm tra độ chính xác Kiểm tra độ lặp lại Kiểm tra hệ thống quang Kiểm tra hệ thống ổn nhiệt Kiểm tra hệ thống chất lỏng Kiểm tra Cuvette Kiểm tra hệ Bàn phím, màn hình và máy in - Vệ sinh, kiểm tra thiết bị: - Thực hiện rửa máy - Thực hiện mẫu đối chứng
Tổng cộng: 12 danh mục
III- KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP
1 | Máy đo bụi | HD 1100 | Mỹ | - Khoảng đo: 0.01 – 200 mg/m3 - Kích thước hạt: 0.01 -50mm. - Độ chính xác: ± 0.02 mg/m3 - Độ nhạy nhỏ hơn 0,01 mg/m3 | (0 - 8) mg/m3 | mg/m3 | 1 | Hiệu chuẩn
2 | Máy đo nhiệt độ, ẩm độ | HD 50 - Kimo | Pháp | - Nhiệt độ: + Đơn vị : °C, °F + Dải đo : -20 … +70°C + Độ chính xác : ±0.4% giá trị đọc (±0.3 °C) + Độ phân giải : 0.1 °C - Độ ẩm: + Đơn vị : %RH + Dải đo : 5 … 95%RH + Độ chính xác : ±1.8%HR (15°C ... 25°C), ±0.88%HR (dải đo khác) + Độ phân giải : 0.1%HR | - Nhiệt độ: ≤ 32 °C - Ẩm độ: ≤ 80%RH | - Nhiệt độ: °C - Ẩm độ: %RH | 1 | Hiệu chuẩn
3 | Máy đo ánh sáng | LX 50 - Kimo | Pháp | + Đơn vị : lux, klux, fc + Dải đo : 0 đến 10000lux 0 đến 10klux 0 đến 929 fc + Độ chính xác : ±3% giá trị đọc (±3 lux) + Độ phân giải : - 0 đến 999.9 lux : 0.1 lux 1000 đến 10000 lux : 1 lux - 0 đến 0.9999 klux : 0.0001 klux 1 đến 10 klux : 0.001 klux - 0 đến 99.99 fc : 0.01 fc 100 đến 929 fc : 0.1 fc + Độ tuyến tính : <3% | <10.000 | Lux | 1 | Hiệu chuẩn
4 | Máy đo điện từ trường | PCE MFM 3000 | Anh | - Đo từ trường động (AC) + Dải đo Sector 1: 0 ... 300 mT / 0 ... 3000 G Sector 2: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G + Độ phân dải Sector 1: 0,01 mT / 0,1 G Sector 2: 0,1 mT / 1 G + Độ chính xác: ± 5 % + 20 digits + Tần số có thể đo lường: 50 Hz / 60 Hz - Đo từ trường tĩnh (DC) + Dải đo Sector 1: 0 ... 150 mT / 0 ... 1500 G Sector 2: 0 ... 1500 mT / 0 ... 15000 G + Độ phân dải Sector 1: 0,01 mT / 0,1 G Sector 2: 0,1 mT / 1 G + Độ chính xác: ± 5 % + 20 dígitos | - Điện trường: 0,1V/m - 30kV/m (nếu cao hơn càng tốt). - Từ trường: 0,1mA/m - 200A/m (nếu cao hơn càng tốt). | V/m A/m | 1 | Hiệu chuẩn
5 | Máy đo phóng xạ điện tử hiện số | Medcom Radalert 100 | Mỹ | - Khoảng đo: mR/hr: .001-110 mR/hr µSv/hr: .01-1,100 CPS: 0-3,500 CPM: 0-350,000 CPM Total: 0-9,999,000 counts Timer: 0 ~ 40 giờ - Hiệu chuẩn: Cesium 137 (gama) - Độ nhạy: 1000 cpm/mR/hr (thử bằng Cs-137) - Độ chính xác: ± 10%; ± 15% max (chế độ đo µSv/hr hoặc mR/hr) | <20 mSv/năm | mSv/năm | 1 | Hiệu chuẩn
6 | Máy đo độ ồn | SDA-Kimo | Pháp | Tiêu chuẩn IEC 61672-1 Class 2 / IEC 60651 Class 2 / IEC 60804 Class 2 Các đơn vị đo LA, LAFmax, LAFmin, LASmax, LASmin Khoảng đo 30-130 dB Độ phân giải: 0,1 dB Mức quy chuẩn 94dB Độ nhạy định danh 20mV/Pa | Dải đo: 30-130 dB LA và LAeq Các thông số được hiển thị khác: LAFmax, LAFmin, LASmax, LASmin Trọng số tần số: A Độ phân giải: 0,1 dB | dBa | 1 | Hiệu chuẩn
Tổng cộng: 06 danh mục
IV- PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
1 | Nhiệt kế thủy ngân |  |  |  | 2-8 độ | Cái | 22 | Hiệu chuẩn
2 | Nhiệt kế - ẩm kế |  |  |  |  | Cái | 3 | Hiệu chuẩn
V- PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
1 | Nhiệt kế thủy ngân |  |  |  | 2-8 độ | Cái | 6 | Hiệu chuẩn, Kiểm định
VI- KHOA XN-CĐHA-TDCN
A - BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - THỰC PHẨM
1 | Máy phá mẫu COD | XN3.164TB | Đức | Phạm vi đo nhiệt độ: 370C đến 1650C Độ phân giải: 10C | 1500C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
2 | Máy quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis (Hitachi, Nhật, U – 2900 ) | XN3.181TB | Nhật | -Thang bước sóng : 190-1100 nm - Độ phân giải 0.1nm -Thang độ hấp thu : ±3 Abs -Độ phân giải 0.001 Abs |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | *Bảo trì : -Kiểm tra nguồn. kết nối thiết bị với nguồn -Kiểm tra cơ cấu hoạt động của hiển thị , phím bấm, các cổng kết nối. -Vệ sinh các giá đỡ, bệ đặt covert -Vệ sinh khoang đo -Vệ sinh cửa truyền quang -Vệ sinh khoang -Kiểm tra, vệ sinh các nguồn tạo nguồn sáng (halogen, D2 ) -Kiểm tra, vệ sinh song tản nhiệt, quạt tản nhiệt -Kiểm tra sau bảo trì độ chính xác bước sóng, độ chính xác hấp thu. *Hiệu chuẩn : -Kiểm tra độ chính xác bước sóng, -Kiểm tra độ chính xác hấp thu ( Độ chính xác hấp thu vùng khả kiến, Độ chính xác hấp thu vùng vis). Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
3 | Máy đo độ đục nước (2100N, TQ) | XN3.162TB | Trung Quốc | Phạm vi đo nhiệt độ: 0 đến 4000NTU Độ phân giải: 0,001 NTU |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác Đo điểm chuẩn < 0,1 NTU, đo tại điểm chuẩn 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU . Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
4 | Cân phân tích Sartorius (4 số lẻ) (Quintix 224-1S) | XN3.085TB | Đức | Mức cân tối đa : 210 g . Bước nhảy : 0.0001g. Sai số cho phép: 0.0005 g |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ lặp lại, độ lệch tâm, các mức tải . Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
5 | Cân phân tích Mettler –Toledo (3 số lẻ) (ME303) | XN3.033TB | Trung Quốc | Mức cân tối đa : 320 g . Bước nhảy : 0.001g. Sai số cho phép: 0.005 g |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ lặp lại, độ lệch tâm, các mức tải . Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
6 | Hệ thống quang phổ hấp thu nguyên tử AAS (Analytik, Zeenit 700P) | XN3.179 | Đức |  |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | Vệ sinh hệ thống: Vệ sinh bộ phận hút mẫu cho ngọn lửa Vệ sinh buồng phun mẫu Vệ sinh đầu đốt Vệ sinh sensor nhận diện ngọn lửa Vệ sinh bình siphon Vệ sinh cửa sổ hệ thống quang Vệ sinh cửa sổ lò Vệ sinh sensor nhiệt độ Vệ sinh điện cực của lò Canh chỉnh hệ thống nếu cần thiết Thẩm định hệ thống theo tiêu chuẩn nhà sản xuất: Kiểm tra sensor khí, sensor ngọn lửa, sensor báo mực nước siphon Kiểm tra lỗi của lò graphite, bộ hóa hơi lạnh cho kỹ thuật Hydride, kiểm tra hệ thống ngọn lửa trên kỹ thuật Flame Kiểm tra độ chính xác bước sóng Kiểm tra độ lặp lại, độ thu hồi, độ tuyến tính, giới hạn phát hiện trên kỹ thuật Flame. Kiểm tra độ lặp lại, độ thu hồi, độ tuyến tính, giới hạn phát hiện với bộ hydride. Đơn vị hiệu chuẩn được chứng nhận ISO 17025 : 2017. Nhân viên hiệu chuẩn được đào tạo của hãng Analytik Jena và hệ Zeenit 700P.
7 | Tủ lạnh chuyên dụng Sanyo (MPR-514) | XN3.157 | Nhật | - Khoàng nhiệt độ : 2-140C -Độ phân giải : 10C | Nhiệt độ: 4 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 4oC, 8oC Kiểm tra đặc trưng hoạt động ( độ đồng đều , độ ổn định, biến động nhiệt độ tổng thể )
8 | Tủ sấy Memmert 100-800 | XN1.077 | Đức | Phạm vi đo: 30 - 1200C, Độ phân giải: 100C | 105oC | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 105oC. Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ. Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
9 | Tủ ủ BOD | XN3.013 | Anh | Phạm vi đo: 2 - 1050C, Độ phân giải: 10C | 20oC | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 20oC. Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ. Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ. Đơn vịhiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
10 | Máy lấy mẫu hơi khí độc | TS 000726 | Mỹ | Dãi đo: 5-5000ml/phút Bộ lộc: tốc độ dòng (L/ phút) 1.0 - 2.5 | 2-4 L/phút | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra lưu lượng, thời gian
11 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | XN3.01TB | Hàn Quốc | Phạm vi đo: -30 - 500C, 20 - 95%RH Độ phân giải: 0,10C, 1%RH | Nhiệt độ: 20 - 400C Độ ẩm: 30 - 80% | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
12 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | XN3.02TB | Hàn Quốc | - Phạm vi đo: -30 - 500C, 20 - 95% RH - Độ phân giải: 0,10C, 1%RH | Nhiệt độ: 20 - 400C Độ ẩm: 30 - 80% | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
13 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | XN3.04TB | Hàn Quốc | - Phạm vi đo: -30 - 500C, 20 - 95% RH - Độ phân giải: 0,10C, 1%RH | Nhiệt độ: 20 - 400C Độ ẩm: 30 - 80% | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
14 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN3.06TB | Anh | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 4 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 4oC, 8oC. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
15 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN3.07TB | Anh | Phạm vi đo: -30 - 500C, Độ phân giải: 10C Nhúng sâu toàn phần | Nhiệt độ: 4 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ 4oC, 8oC. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
B. BỘ PHẬN VI SINH NƯỚC - THỰC PHẨM
1 | Tủ ấm Memmert INE 500 | XN2.158 | Đức | - Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường: +5 - 75oC - Độ chính xác cài đặt: 0.1oC | 37oC | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
2 | Tủ ấm Jouan | XN2.055 | Pháp | - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0.5oC - Độ ổn định: ±0.5oC - Độ lệch giới hạn: ±0.1oC - Độ đúng của hiển thị: 1oC | 44oC | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
3 | Tủ ấm JSR (JSGI-100T) | XN2.068 | Hàn Quốc | - Độ phân giải: 0.1oC - Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường: +5 - 70oC | 30oC | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
4 | Tủ sấy binder | XN2.056 | Đức | - Nhiệt độ cài đặt: 5-250oC - Độ phân giải: 5oC | 180oC | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ
5 | Tủ sấy binder | XN2.052 | Đức | - Nhiệt độ cài đặt: 5-250oC - Độ phân giải: 5oC | 180oC | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
6 | Cân điện tử AND | XN2.066 | Nhật | - Mức cân tối đa: 200g - Mức cân nhỏ nhất: 0.2g - Độ phân giải: 0.01g - Độ lặp lại: ± 0.01g | 10 - 100g | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | - Độ lặp lại ở mức cân 50g, 100g, 200g - Kiểm tra tải trọng lệch tâm - Kiểm tra các mức tải. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
7 | Cân điện tử Presica | XN1.153 | Thụy Sĩ | - Tải trọng tối đa: 610g - Độ phân giải: 0,01g - Độ tuyến tính: 0,02g | 100 - 300g | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | - Độ lặp lại ở mức cân 100g, 200g, 300g, 600g - Kiểm tra tải trọng lệch tâm - Kiểm tra các mức tải Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
8 | Nồi hấp tiệt trùng APL (MC-40DP) | XN2.060 | Nhật | - Nhiệt độ, áp suất cho phép: 127oC – 0,18MPa (1,8kg/cm2) | 1210C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Kiểm định | - Kiểm tra nhiệt độ và thời gian tiệt trùng (121oC/15 phút) - Kiểm tra phân bố nhiệt độ - Kiểm tra khả năng tiệt trùng với chỉ thị hóa học và sinh học - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
9 | Nồi hấp tiệt trùng APL (MC-40DP) | XN2.061 | Nhật | - Nhiệt độ, áp suất cho phép: 127oC – 0,18MPa (1,8kg/cm2) | 1210C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Kiểm định | - Kiểm tra nhiệt độ và thời gian tiệt trùng (121oC/15 phút) - Kiểm tra phân bố nhiệt độ - Kiểm tra khả năng tiệt trùng với chỉ thị hóa học và sinh học - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
10 | Tủ an toàn sinh học Esco LA2-4A1 | XN2.069 | Indonesia | - Công suất đèn cực tím 30W - Đèn chiếu sáng có cường độ: 1190 Lux - Độ ồn: 60dB - Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi tốc độ dòng khí vượt hoặc dưới ngưỡng cho phép |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
11 | Tủ an toàn sinh học Esco (AC2-4E1) | XN2.194 | Singapore | - Công suất đèn cực tím 30W - Đèn chiếu sáng có cường độ: 1190 Lux - Độ ồn: 60dB - Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi tốc độ dòng khí vượt hoặc dưới ngưỡng cho phép |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
12 | Tủ ấm Memmert IN 110 | XN2.057 | Đức | - Khoảng điểm nhiệt cài đặt: 200C – 800C - Điều chỉnh độ chính xác: 0.1 K - Độ chính xác: 0.10C | 37oC | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
13 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | XN2.02TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: -14,50C đến 102,50C - Độ phân giải: 0,50C - Nhúng sâu: 75mm | 300C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
14 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN2.03TB |  | - Phạm vi đo nhiệt độ: -300C đến 500C - Độ phân giải: 10C - Nhúng sâu: toàn phần | 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
15 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN2.04TB |  | - Phạm vi đo nhiệt độ: -300C đến 500C - Độ phân giải: 10C - Nhúng sâu: toàn phần | 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
16 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN2.05TB |  | - Phạm vi đo nhiệt độ: -300C đến 500C - Độ phân giải: 10C - Nhúng sâu: toàn phần | 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
17 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | XN2.06TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: -40C đến 350C - Độ phân giải: 0,10C - Nhúng sâu: toàn phần | 140C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
18 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | XN2.07TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: 300C đến 600C - Độ phân giải: 0,10C - Nhúng sâu: 75mm | 370C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
19 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | XN2.08TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: 150C đến 650C - Độ phân giải: 0,20C - Nhúng sâu: 75mm | 440C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
20 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | XN2.09TB | GDR | - Phạm vi đo nhiệt độ: 300C đến 600C - Độ phân giải: 0,10C - Nhúng sâu: 75mm | 370C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
21 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | XN2.11TB | Hàn Quốc | - Phạm vi đo: -30 - 500C, 20 - 95% RH - Độ phân giải: 0,10C, 1%RH | - Nhiệt độ: 20 - 400C - Độ ẩm: 30 - 80% | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
C. BỘ PHẬN VI SINH - MIỄN DỊCH
1 | Máy đo nhiệt kế, độ ẩm Thermo – Hygrometer (DHT-1, DYS-Korea) | XN1.025TB | Hàn Quốc | Phạm vi đo: -30 - 50 0 20 - 95%RH. Độ phân giải: 0,10C1%RH | Nhiệt độ:20 - 40oC Độ ẩm:30 - 80% | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
2 | Máy đo nhiệt kế, độ ẩm Thermo – Hygrometer (DHT-1, DYS-Korea) | XN1.025TB | Hàn Quốc | Phạm vi đo: -30 - 50 0 20 - 95%RH. Độ phân giải: 0,10C1%RH | Nhiệt độ:20 - 40oC Độ ẩm:30 - 80% | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ, độ ẩm. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
3 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng -300C đến 500C (Thủy tinh – Nhúng 1 phần) | XN1.020TB |  | Phạm vi đo: -30 - 500C Độ phân giải: 10C | 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
4 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng -250C đến 400C (Thủy tinh – Nhúng 1 phần) | XN1.021TB |  | Phạm vi đo: -25 - 400C Độ phân giải: 10C | 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
5 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng -250C đến 400C (Thủy tinh – Nhúng 1 phần) | XN1.022TB |  | Phạm vi đo: -25 - 400C Độ phân giải: 10C | 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
6 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng -300C đến 500C (Thủy tinh – Nhúng 1 phần) | XN1.023TB |  | Phạm vi đo: -30 - 500C Độ phân giải: 10C | 2 - 80C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
7 | Micropipette (Biohit 0,5 - 10μl) | XN1.04TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 0,5 - 10μl Độ phân giải: 0,1μl | 0,5 - 10μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
8 | Micropipette (Biohit 2 - 20μl) | XN1.05TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 2 - 20μl Độ phân giải: 0,1μl | 2 - 20μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
9 | Micropipette (Biohit 10 - 100μl) | XN1.06TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 0,1μl | 10 - 100μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
10 | Micropipette (Biohit 100 - 1000μl) | XN1.07TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 5μl | 100 -1000μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
11 | Micropipette (Hirschmann 0.5 - 10μl) | XN1.16TB | Đức | Thể tích đặt: 0,5 - 10μl Độ phân giải: 0,01μl | 0,5 - 10μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
12 | Micropipette (Hirschmann 10 - 100μl) | XN1.17TB | Đức | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 0,1μl | 10 - 100μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
13 | Micropipette (Hirschmann 20 - 200μl) | XN1.18TB | Đức | Thể tích đặt: 20 - 200μl Độ phân giải: 0,2μl | 20 - 200μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
14 | Micropipette (Hirschmann 100 - 1000μl) | XN1.19TB | Đức | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 1μl | 100 -1000μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
15 | Micropipette (Biohit 100 - 1000μl) | XN1.27TB | Phần Lan | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 5μl | 100 -1000μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
16 | Micropipette (Eppendorf 0.5 - 10μl) | XN1.32TB | Đức | Thể tích đặt: 0,5 - 10μl Độ phân giải: 0,01μl | 0.5 - 10μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
17 | Micropipette (Eppendorf 2 - 20μl) | XN1.33TB | Đức | Thể tích đặt: 10 - 100μl Độ phân giải: 0,02μl | 10 - 100μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
18 | Micropipette (Eppendorf 20 - 200μl) | XN1.34TB | Đức | Thể tích đặt: 20 - 200μl Độ phân giải: 0,2μl | 20 - 200μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
19 | Micropipette (Eppendorf 100 - 1000μl) | XN1.35TB | Đức | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 1μl | 100 -1000μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
20 | Micropipette (Eppendorf 0.1 – 2.5μl) | XN1.36TB | Đức | Thể tích đặt: 100 - 1000μl Độ phân giải: 0,002μl | 100 -1000μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác thể tích. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
21 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 (LA2-4A1 / Indonesia) | XN1.088 | Indonesia | Tốc độ dòng khí xuống: 0.35 m/giây Hiệu suất lọc: tối thiểu 99.9995% với hạt có kích thước ≥0.3µm Độ ồn: <64 dBA (NSF49)Đèn chiếu sáng >900 lux (NSF49) |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
22 | Tủ an toàn sinh học cấp II Esco (AC2-4S1/ Esco/ Sing/ Indonesia) | XN1.142 | Indonesia | Tốc độ dòng khí xuống: 0.30 m/giâyHiệu suất lọc: tối thiểu 99.999% với hạt có kích thước ≥0,3µmĐộ ồn: <65 dBA |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
23 | Tủ lạnh âm 35oC SANYO (MDF-136, 08050066) | XN1.101 | Nhật | Phạm vi đo -18 - -400C Độ phân giải: 10C | -200C | Cái | 1 | HC | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
24 | Tủ âm 860C PANASONIC (MDF-U33V, Nhật) | XN1.199 | Nhật | Phạm vi đo -50 - -900C Độ phân giải: 10C | -800C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
25 | Máy ly tâm EBA21 (Hettich, Đức) | XN1.175 | Đức | Phạm vi đo: 18 000 vòng/ phút. Độ phân giải: 1 vòng/ phút |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
26 | Máy ly tâm lạnh ống nhỏ 0.2-2ml (Mikro 200R/Hettich/Đức) | XN1.138 | Đức | Phạm vi đo: 14 000 vòng/ phút. Thang nhiệt độ 4 -400C |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
27 | Tủ lạnh lưu mẫu PHC Corporation (Nhật, MPR-S313-PK) | XN1.113 | Nhật | Phạm vi đo: 2 - 140C Độ phân giải: 10C |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
28 | Tủ lạnh sâu ARCTIKO (Đan Mạch, ULUF 450 2M) | XN1.114 | Nhật | Phạm vi đo max -860C Độ phân giải: 0,10C | -800C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
29 | Hệ thống ELISA Biorad | XN1.172 |  | - Máy ủ - Máy rửa - Máy đọc: Thang bước sóng: 330-900nm, Độ phân giải bước sóng:1nm, Thang độ hấp thu: -3.000 đến 3.000Abs, Độ phân giải hấp thu 0.001Abs,Kính lọc ở các bước sóng: 415, 450, 490, 655, 595, 750, 405, 620 |  | Bộ | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | Vệ sinh bên trong máy - Máy ủ: Kiểm tra độ chính xác, độ đồng đều nhiệt độ. - Máy rửa: Kiểm tra độ chính xác, độ đồng đều thể tích. - Máy đọc: Kiểm tra độ phân giải bước sóng, Kiểm tra thang độ hấp thu, Kiểm tra độ phân giải hấp thu, Kiểm tra kính lọc ở các bước sóng
30 | Tủ an toàn sinh học cấp II Esco (LA2-4A1 / Indonesia) | XN1.089 | Indonesia | Tốc độ dòng khí xuống: 0.35 m/giây Hiệu suất lọc: tối thiểu 99.9995% với hạt có kích thước ≥0.3µm Độ ồn: <64 dBA (NSF49)Đèn chiếu sáng >900 lux (NSF49) |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
31 | Tủ ấm JS RESEARCH (JSGI-100T / Hàn Quốc) | XN1.087 | Hàn Quốc | Phạm vi đo max 5 - 700C Độ phân giải: 0,10C | 370C | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
32 | Tủ ATSH cấp II/B (Esco-Singapore, AB2-4S1) | XN1.111 | Singapore | Tốc độ dòng khí xuống: 0.33 m/giây Hiệu suất lọc: tối thiểu 99.99% với hạt có kích thước ≥0,3µm Độ ồn: <59 dBA (NSF49) Đèn chiếu sáng >1000 lux |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
33 | Máy sinh hóa bán tự động BTS 350 (BTS 350, Anh) | XN1.037 | Anh | Phạm vi đo được: 0 - 3.5A cho tất cả các bước sóng. Bước sóng: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670nm Thêm 3 vị trí dành cho các kính lọc tùy chọn Dải thông một nửa: 5nm ± 1nm Nguồn sáng: LEDs Các chế độ: 1 bước sóng, 2 bước sóng |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | Vệ sinh bên trong máy Kiểm tra độ chính xác Kiểm tra độ lặp lạiKiểm tra hệ thống quang Kiểm tra hệ thống ổn nhiệt Kiểm tra hệ thống chất lỏng Kiểm traCuvette Kiểm tra hệ Bàn phím, màn hình và máy in
34 | Máy sinh hóa nước tiểu (Siemens_Clinitek Status) | XN1.171 | Anh | Đo sự biến tính màu que thử. Phân tích 10 thông số Tốc độ kiểm tra 60 test/giờVận hành tự động |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra sự chính xác, độ lặp lại Kiểm tra tốc độ testKiểm tra vận hành
35 | Máy ly tâm EBA21 (Hettich, Đức) | XN1.123 | Đức | Phạm vi đo: 18 000 vòng/ phút. Độ phân giải: 1 vòng/ phút |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
36 | Máy ly tâm EBA21 (Hettich, Đức) | XN1.174 | Đức | Phạm vi đo: 18 000 vòng/ phút. Độ phân giải: 1 vòng/ phút |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
37 | Máy ly tâm Hermle (Đức, Z300, 47100098) | XN1.177 | Đức | Phạm vi đo: 13 500 vòng/ phút. Độ phân giải: 1 vòng/ phút |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn | Kiểm tra tốc độ vòng quay chuẩn. Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
38 | Kính hiển vi Labomed | XN1.080 | Mỹ | Đầu giữ thị kính: nghiên 300, xoay 3600.Đầu giữ vật kính:Đầu giữ vật kính với 4 lỗ kết nối vật kinh.Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X, chống nấm móc.Nguồn sáng: S-LED W1 |  | Cái | 1 | Bảo trì | Vệ sinh hệ quang Kiểm tra thân máy. Kiểm tra thị kính. Kiểm tra vật kính Kiểm tra nguồn sáng
39 | Kính hiển vi quang học (Nikon Eclipse E100) | XN1.078 | Nhật | Đầu giữ thị kính: nghiên 300, xoay 3600.Đầu giữ vật kính:Đầu giữ vật kính với 4 lỗ kết nối vật kinh.Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X |  | Cái | 1 | Bảo trì | Vệ sinh hệ quang Kiểm tra thân máy. Kiểm tra thị kính. Kiểm tra vật kính Kiểm tra nguồn sáng
40 | Máy huyết học 18 thông số NIHON KOHDEN (MEK-6420K) | XN1.170 | Nhật | Thông số: WBC. RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PCT, MPV, PDW, LY, LY%, MO, MO%, GR, GR%. Phương pháp đo và phát hiện – Đo hồng cầu : Phương pháp trở kháng điện – Hemoglobin: Phương pháp đo bề mặt – Hematocrit : Đo biểu đồ – Tiểu cầu : Đo biểu đồ – ân bố RBC : Đo biểu đồ – Dải phân bố tiểu cầu : Đo biều đồ – 3 Thành phần bạch cầu : Đo biểu đồ Công suất: Khoảng 60giây/mẫu |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | * Bảo trì: vệ sinh bên trong máy * Hiệu chuẩn: Kiểm tra độ chính xác Kiểm tra độ lặp lại Kiểm tra phương pháp đo và phát hiện Kiểm tra lượng mẫu Kiểm tra Chế độ vận hành Kiểm tra bộ hút mẫu Kiểm tra dải giá trị báo động
41 | Buồng thao tác PCR (SCR-2A1/ Esco/ Singapore) | XN1.144 | Singapore | Tốc độ dòng khí: 0.30 m/giâyĐộ ồn: <63 dBA Đèn chiếu sáng >800 luxCường độ UV: 253.7 nm |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017
42 | Tủ PCR (Esco-Singapore,PCR-4A1) | XN1.112 | Singapore | Tốc độ dòng khí: 0.30 m/giây Độ ồn: <56 dBA Đèn chiếu sáng >975 luxCường độ UV: 253.7 nm |  | Cái | 1 | Hiệu chuẩn - Bảo trì | * Bảo trì: * Hiệu chuẩn: Kiểm tra hướng dòng khí. Đo tốc độ gió, kiểm tra độ cân bằng dòng khí. Đo cường độ ánh sáng làm việc. Kiểm tra đèn cực tím. Đo độ ồn. Kiểm tra bộ lọc HEPA. - Đơn vị hiệu chuẩn được công nhận ISO 17025 : 2017